## Hoofdmenu
Ingevoerde waarden worden niet opgeslagen !!
Dit is alleen om wijzigingen in het programma aan te brengen.
Invoerblad meetvis / sampler
Invoer sensoren meetvis
Invoer sensoren sampler
Overzicht calibraties printen

## Invoerblad Meetvis Sampler
|  | INVOER CALIBRATIEFORMULIER |  |  | Week: | 14
Sampler transmissiometers |  |  | Meetvis transmissiometers
25 cm= V4 |  |  | 25 cm= V2
Serie nummer | 0 |  | Serie nummer |  | 4539
Geblokkeerd Y1 | 0 |  | Geblokkeerd Y1 | 0.011 | 0
In lucht A1 | 0 |  | In lucht A1 |  | 0
10 cm= V5 |  |  | 10 cm= V3 |  | .
Serie nummer | 0 |  | Serie nummer |  | 4556
Geblokkeerd Y1 | 0 |  | Geblokkeerd Y1 |  | 0
In lucht A1 | 0 |  | In lucht A1 |  | 0
Sampler pH calibratie |  |  | Meetvis pH calibratie
Serie nummer | 180849 |  | Serie nummer |  | 180205
pH = V2 | Voltage output |  | pH = V4 |  | Voltage output
4 | 1.7595 |  | 4
7 | 2.5507 |  | 7
9 | 3.0855 |  | 9
10 | 3.3443 |  | 10
Buffer Temp: | 7.94 |  | Buffer Temp:
Controle 8: | 16 |  | Controle 8:
Sampler zuurstof calibratie |  |  | Meetvis zuurstof calibratie
Serie nummer | 760 |  | Serie nummer |  | 779
Saliniteit |  |  | Saliniteit
Temp water |  |  | Temp water
V0 water |  |  | V0 water
V0 lucht |  |  | V0 lucht
V1 water |  |  | V1 water
V0 nulpunt |  |  | V0 nulpunt
Titratie 1 |  |  | Titratie 1
Titratie 2 |  |  | Titratie 2
Titratie 3 |  |  | Titratie 3
Titratie 4 |  |  | Titratie 4
Titratie 5 |  |  | Titratie 5
Titratie 6 |  |  | Titratie 6
Digiquartz druksensor |  |  | Digiquartz druksensor
Luchtdruk (mBar) | 1022 |  | Luchtdruk (mBar) |  | 1013.8
Offset | 0.1 |  | Offset
Naar overzicht calibraties voor opslaan/printen
Voor SBE Sampler
Voor SBE Meetvis

## Meetvis Sensoren specs
Meetvis SBE zuurstof sensor |  |  |  | Meetvis pH sensor
Sensor |  | Sensor constante |  | Sensorgegevens:
Sensor: | 779 | m |  | serienummer: | 180612
Ch.current: | 1 | b |  | voltage kanaal: | 4
k
c
Meetvis transmissiometers
25 cm |  |  | 10 cm
Sensorgegevens: |  |  | Sensorgegevens:
serie nummer |  | 4539 | serie nummer |  | 4556
voltage kanaal |  | 2 | voltage kanaal |  | 3
Geblokkeerd Y0 |  | 0.008 | Geblokkeerd Y0 |  | 0.0121
In lucht A0 |  | 4.1856 | In lucht A0 |  | 4.0974
Pure water W0 |  | 4.2003 | Pure water W0 |  | 4.2007
% transmission Tw |  | 90.2 | % transmission Tw |  | 96
beveiligen
vrijgeven

## meetvis SBE
Meetvis SBE zuurstof calibratie | [5 empty] | 2013-07-15 | laatste ijking
Sensor
Sensor: | 1271
Ch.current: | 1
Ch. temp.:
Ingevoerde waardes
Saliniteit | 30.05 |  | Vaste constante |  | T in Kelvin | 290.36 | Kelvin
Temp water | 17.21 |  | p corr | 0.000135 | Gemiddelde titratie | 7.46 | mg/l
V1 water | 2.766 |  | t corr | 0.0005 | Deel factor | 1.429
Pressure | 15 |  | A1 | -173.4292 | Gemiddelde titratie | 5.2203 | ml/l
|  |  | A2 | 249.6339 | Oxsat | 5.5835 | ml/l
|  |  | A3 | 143.3438 | Phi | 5.6432
Titratie 1 | 7.42 | 1 | A4 | -21.8492
Titratie 2 | 7.47 | 2 | B1 | -0.033096
Titratie 3 | 7.49 | 3 | B2 | 0.014259 | Invoeren:
Titratie 4 | 7.44 | 4 | B3 | -0.0017 | V offset | -0.4981
Titratie 5 | 7.47 | 5 |  | Uitkomsten: | Soc | 0.40789 | 0.3904
Titratie 6 | 7.47 | 6 |  |  | Boc | 0
[5 empty] | Ox (ml/l) | 4.9964
[5 empty] | Ox (mg/l) | 7.1401

## Sampler Sensoren specs
Sampler SBE zuurstof sensor |  |  |  | Sampler pH sensor
Sensor |  | Sensor constante |  | Sensorgegevens:
Sensor: | 760 | m |  | serienummer: | 180205
Ch.current: | 1 | b |  | voltage kanaal: | 4
k
c
Sampler transmissiometers
25 cm |  |  | 10 cm
Sensorgegevens: |  |  | Sensorgegevens:
serie nummer |  |  | serie nummer
voltage kanaal |  |  | voltage kanaal
Geblokkeerd Y0 |  | 0.0079 | Geblokkeerd Y0 |  | 0.033
In lucht A0 |  | 4.2418 | In lucht A0 |  | 4.3176
Pure water W0 |  | 4.2025 | Pure water W0 |  | 4.2013
% transmission Tw |  | 90.2 | % transmission Tw |  | 96
beveiligen
vrijgeven

## sampler SBE
Sampler SBE zuurstof calibratie | [5 empty] | 2013-07-15 | laatste ijking
Sensor
Sensor: | 760
Ch.current: | 1
Ingevoerde waardes
Saliniteit | 33.03 |  | Vaste constante |  | T in Kelvin | 287.33 | Kelvin
Temp water | 14.18 |  | p corr | 0.000135 | Gemiddelde titratie | 7.46 | mg/l
V1 water | 1.6528 |  | t corr | 0.0001 | Deel factor | 1.429
Pressure | 16.2 |  | A1 | -173.4292 | Gemiddelde titratie | 5.2203 | ml/l
|  |  | A2 | 249.6339 | Oxsat | 5.8263 | ml/l
|  |  | A3 | 143.3438 | Phi | 5.8474
Titratie 1 | 7.42 | 1 | A4 | -21.8492
Titratie 2 | 7.47 | 2 | B1 | -0.033096
Titratie 3 | 7.49 | 3 | B2 | 0.014259 | Invoeren:
Titratie 4 | 7.44 | 4 | B3 | -0.0017 | V offset | -0.497
Titratie 5 | 7.47 | 5 |  | Uitkomsten: | Soc | 0.77242 | 0.506
Titratie 6 | 7.47 | 6 |  |  | Boc | 0
[5 empty] | Ox (ml/l) | 3.4197
[5 empty] | Ox (mg/l) | 4.8869
3

## Overzicht calibraties
OVERZICHT CALIBRATIE WAARDEN:
Sampler: |  | Week: | 48 | Meetvis:
Transmissiometer |  |  |  | Transmissiometer
25 cm M | ---- |  |  | 25 cm M | ----
B | ---- |  |  | B | ----
10 cm M | ---- |  |  | 10 cm M | ----
B | ---- |  |  | B | ----
pH |  |  |  | pH
Slope: | 4.684 |  |  | Slope: | ----
Offset: | 2.5527 |  |  | Offset: | ----
SBE Zuurstof: |  |  |  | SBE Zuurstof:
Soc: | 0.77242 |  |  | Soc: | 0.40789
V offset | -0.497 |  |  | V offset | -0.4981
Boc: | 0 |  |  | Boc: | 0
Luchtdruk: |  |  |  | Luchtdruk:
Barometer: | 1022 |  |  | Barometer: | 1013
Offset: | 0.1 |  |  | Offset: | 0
OVERZICHT INGEVOERDE WAARDEN:
Sampler: |  |  |  | Meetvis:
Transmissiometers: |  |  |  | Transmissiometers:
25 cm | 0 | s/n |  | 25 cm | 4539 | s/n
Geblokkeerd Y1 | 0 |  |  | Geblokkeerd Y1 | 0
In lucht A1 | 0 |  |  | In lucht A1 | 0
10 cm | 0 | s/n |  | 10 cm | 4556 | s/n
Geblokkeerd Y1 | 0 |  |  | Geblokkeerd Y1 | 0
In lucht A1 | 0 |  |  | In lucht A1 | 0
pH | 180205 | s/n |  | pH | 180612 | s/n
4 | 1.7595 |  |  | 4 | 0
7 | 2.5507 |  |  | 7 | 0
9 | 3.0855 |  |  | 9 | 0
10 | 3.3443 |  |  | 10 | 0
Buffer temp: | 8 |  |  | Buffer temp: | 20
Controle 8: | 8.04 |  |  | Controle 8: | 7.9
Zuurstof: | 760 | s/n |  | Zuurstof: | 779 | s/n
Saliniteit | 0 |  |  | Saliniteit | 0
Temp water | 0 |  |  | Temp water | 0
V0 water | 0 |  |  | V0 water | 0
V0 lucht | 0 |  |  | V0 lucht | 0
V1 water | 0 |  |  | V1 water | 0
V0 nulpunt | 0 |  |  | V0 nulpunt | 0
Titratie 1 | 0 |  |  | Titratie 1 | 0
Titratie 2 | 0 |  |  | Titratie 2 | 0
Titratie 3 | 0 |  |  | Titratie 3 | 0
Titratie 4 | 0 |  |  | Titratie 4 | 0
Titratie 5 | 0 |  |  | Titratie 5 | 0
Titratie 6 | 0 |  |  | Titratie 6 | 0
Opslaan & export naar jaaroverzicht
Jaaroverzicht inzien
Jaaroverzicht inzien

## zmv
Meetvis zuurstof calibratie |  |  |  | Dit blad is alleen ter controle u kunt niets invoeren!
Sensor |  |  | Sensor constante
Sensor: | 779 |  | m | 0 | Current V0 in water | 0 | micro Amps
Ch.current: | 1 |  | b | 0 | Current V0 in lucht | 0 | micro Amps
Ch. temp.: | 0 |  | k | 0 | Curent V1 water | 0 | micro Amps
|  |  | c | 0 | Current V0 nulpunt | 0 | micro Amps
Ingevoerde waardes |  |  |  |  | T in Kelvin | 273.15 | Kelvin
Saliniteit | 0 |  | Vaste constante |  | Temp membraam | 0 | Celsius
Temp water | 0 |  | t corr | -0.033 | Gemiddelde titratie | #DIV/0! | mg/l
V0 water | 0 |  | A1 | -173.4292 | Deel factor | 1.4276
V0 lucht | 0 |  | A2 | 249.6339 | Gemiddelde titratie | #DIV/0! | ml/l
V1 water | 0 |  | A3 | 143.3438 | Oxsat | 10.1719 | ml/l
V0 nulpunt | 0 |  | A4 | -21.8492
Titratie 1 | 0 | 0 | B1 | -0.033096
Titratie 2 | 0 | 0 | B2 | 0.014259
Titratie 3 | 0 | 0 | B3 | -0.0017
Titratie 4 | 0 | 0
Titratie 5 | 0 | 0 |  | Uitkomsten: | Soc | #DIV/0!
Titratie 6 | 0 | 0 |  |  | Boc | #DIV/0!

## zs
Sampler zuurstof calibratie |  |  |  | Dit blad is alleen ter controle u kunt niets invoeren!
Sensor |  |  | Sensor constante
Sensor: | 760 |  | m | 0 | Current V0 in water | 0 | micro Amps
Ch.current: | 1 |  | b | 0 | Current V0 in lucht | 0 | micro Amps
Ch. temp.: | 0 |  | k | 0 | Curent V1 water | 0 | micro Amps
|  |  | c | 0 | Current V0 nulpunt | 0 | micro Amps
Ingevoerde waardes |  |  |  |  | T in Kelvin | 273.15 | Kelvin
Saliniteit | 0 |  | Vaste constante |  | Temp membraam | 0 | Celsius
Temp water | 0 |  | t corr | -0.033 | Gemiddelde titratie | #DIV/0! | mg/l
V0 water | 0 |  | A1 | -173.4292 | Deel factor | 1.4276
V0 lucht | 0 |  | A2 | 249.6339 | Gemiddelde titratie | #DIV/0! | ml/l
V1 water | 0 |  | A3 | 143.3438 | Oxsat | 10.1719 | ml/l
V0 nulpunt | 0 |  | A4 | -21.8492
Titratie 1 | 0 | 0 | B1 | -0.033096
Titratie 2 | 0 | 0 | B2 | 0.014259
Titratie 3 | 0 | 0 | B3 | -0.0017
Titratie 4 | 0 | 0
Titratie 5 | 0 | 0 |  | Uitkomsten: | Soc | #DIV/0!
Titratie 6 | 0 | 0 |  |  | Boc | #DIV/0!

## tmv
Meetvis transmissiometers |  |  | Dit blad is alleen ter controle u kunt niets invoeren!
25 cm |  |  |  | 10 cm
Sensorgegevens: |  |  |  | Sensorgegevens:
serie nummer |  | 4539 |  | serie nummer |  | 4556
voltage kanaal |  | 2 |  | voltage kanaal |  | 3
Geblokkeerd Y0 |  | 0.008 |  | Geblokkeerd Y0 |  | 0.0121
In lucht A0 |  | 4.1856 |  | In lucht A0 |  | 4.0974
Pure water W0 |  | 4.2003 |  | Pure water W0 |  | 4.2007
% transmission Tw |  | 90.2 |  | % transmission Tw |  | 96
Ingevoerde waarden |  |  |  | Ingevoerde waarden
Geblokkeerd Y1 |  | 0 |  | Geblokkeerd Y1 |  | 0
In lucht A1 |  | 0 |  | In lucht A1 |  | 0
Uitkomsten: | M | #DIV/0! |  | Uitkomsten: | M | #DIV/0!
| B | #DIV/0! |  |  | B | #DIV/0!

## ts
Sampler transmissiometers |  |  | Dit blad is alleen ter controle u kunt niets invoeren!
25 cm |  |  |  | 10 cm
Sensorgegevens: |  |  |  | Sensorgegevens:
serie nummer |  | 0 |  | serie nummer |  | 0
voltage kanaal |  | 0 |  | voltage kanaal |  | 0
Geblokkeerd Y0 |  | 0.0079 |  | Geblokkeerd Y0 |  | 0.033
In lucht A0 |  | 4.2418 |  | In lucht A0 |  | 4.3176
Pure water W0 |  | 4.2025 |  | Pure water W0 |  | 4.2013
% transmission Tw |  | 90.2 |  | % transmission Tw |  | 96
Ingevoerde waarden |  |  |  | Ingevoerde waarden
Geblokkeerd Y1 |  | 0 |  | Geblokkeerd Y1 |  | 0
In lucht A1 |  | 0 |  | In lucht A1 |  | 0
Uitkomsten: | M | #DIV/0! |  | Uitkomsten: | M | #DIV/0!
| B | #DIV/0! |  |  | B | #DIV/0!

## pHc
[7 empty] | -0.16259 | 1
Meetvis pH calibratie |  |  |  | Sampler pH calibratie |  |  | 0 | 1
|  |  | Dit blad is alleen ter controle u kunt niets invoeren! |  |  |  | 0.10839 | 1
Sensorgegevens: |  |  |  | Sensorgegevens: |  |  | 0.16259 | 1
serienummer: |  | 180612 |  | serienummer: |  | 180205 | 273.15
voltage kanaal: |  | 4 |  | voltage kanaal: |  | 2
Ingevoerde waarden |  |  |  | Ingevoerde waarden
pH: |  | Voltage output |  | pH: |  | Voltage output
4 |  | 0 |  | 4 |  | 1.7595
7 |  | 0 |  | 7 |  | 2.5507 | -0.16944 | 1
9 |  | 0 |  | 9 |  | 3.0855 | 0 | 1
10 |  | 0 |  | 10 |  | 3.3443 | 0.11296 | 1
Buffer temp: |  | 0 |  | Buffer temp: |  | 11.5 | 0.16944 | 1
284.65
Uitkomsten: | Slope: | #VALUE! |  | Uitkomsten: | Slope: | 4.684
| Offset: | #VALUE! |  |  | Offset: | 2.5527
Ingevoerde waarde |  |  |  | Ingevoerde waarde
Controle 8: |  | 0 |  | Controle 8: |  | #REF!